# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ZESTAW DIAGNOSTYCZNY

REJESTRATORY EKG

ORAZ SYSTEM HOLTEROWSKI DO ANALIZY BADAŃ

Wykonawca: 			     .

Producent:

| Lp. | Parametry techniczne | Odpowiedź wymagana | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| REJESTRATOR EKG - 6 kompletów |
|  | Nazwa urządzenia / typ / model/wersja | OPISAĆ |  |
|  | Kraj pochodzenia | OPISAĆ |  |
|  | Rok produkcji | OPISAĆ |  |
|  | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kanałowego EKG | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2022 | TAK |  |
|  | Urządzenie kompletne, przygotowane do użytkowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów | TAK |  |
|  | Rejestrator z zapisem EKG do 5 dni | TAK |  |
|  | Zapis w pamięci wewnętrznej (stałej) rejestratora | TAK |  |
|  | Transmisja danych do i z komputera za pomocą złącza HDMI/USB | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu na komputerze w czasie rzeczywistym rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora na pomocą kablowego interface’u | TAK |  |
|  | Możliwość formatowania urządzenia z poziomu komputera, przed rozpoczęciem badania, z programowaniem co najmniej imienia i nazwiska pacjenta, przypisania numeru ID pacjenta w formacie numeru PESEL, płci wieku, daty urodzenia, daty i czasu rozpoczęcia badania, danych osoby kierującej na badanie, itp. | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja impulsów stymulatora | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz | TAK |  |
|  | Rejestracja 3 kanałów EKG z co najmniej 7 elektrod | TAK |  |
|  | Kable pacjenta ekranowane | TAK |  |
|  | Impedancja wejściowa ≥2MΩ | TAK |  |
|  | CMRR >60dB | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne/akumulatorowe | TAK |  |
|  | Wbudowany przycisk znacznika zdarzeń dla pacjenta | TAK |  |
|  | Wymiary nie większe niż 90 x 60 x 25 mm | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim | TAK |  |
|  | Futerał z paskiem na szyję/paskiem biodrowym dla pacjenta wykonany z materiału zapewniającego możliwość szybkiej dezynfekcji | TAK |  |
| SYSTEM HOLTEROWSKI |
|  | Nazwa oprogramowania / typ / model/wersja | OPISAĆ |  |
|  | Kraj pochodzenia | OPISAĆ |  |
|  | Ocena zapisów 3-kanałowych | TAK |  |
|  | Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. Możliwość tworzenia własnych wzorców. | TAK |  |
|  | Możliwość dodatkowego grupowania pobudzeń - dodawanie, łączenie szablonów, wyszukiwanie pobudzeń podobnych do wybranych przez operatora w ramach poszczególnych grup templetów | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeń wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie wieloogniskowe VE) | TAK |  |
|  | Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wykres Poincare’a dla każdego szablonu | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefakt | TAK |  |
|  | Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T | TAK |  |
|  | Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy badania | TAK |  |
|  | Przykłady Min. i Max. HR | TAK |  |
|  | Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowo zaklasyfikowanych pojedynczo, strony, wszystkich. Możliwość ręcznego zachowania zdarzenia jako przykład do raportu | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego zapamiętywania przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu | TAK |  |
|  | Prezentacja histogramów pobudzeń VE, SVE, normalnych: odstęp, %przedwczesności, pole powierzchni. Histogram odstępów R-R. Przykłady. | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez stronicowanie. Możliwość ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty | TAK |  |
|  | Informacja o % trwania okresów migotania w stosunku do całości badania w raporcie | TAK |  |
|  | Wykres trendów ST z całego badania | TAK |  |
|  | Prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości | TAK |  |
|  | Ocena pracy różnych typów stymulatorów | TAK |  |
|  | Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika | TAK |  |
|  | Prezentacja w formie tabeli istotnych zdarzeń EKG np. HR, ST arytmie. Możliwość przejścia do zapisu EKG. | TAK |  |
|  | Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o zaawansowane możliwości analiz odcinka ST, odstępu QT, migotania przedsionków, HRV | TAK |  |
|  | Możliwość analizy 24 godzinnego badania przy użyciu wykresu Poincare | TAK |  |
|  | Możliwość analizy i porównania grup pobudzeń przy użyciu funkcji złożenie + | TAK |  |
|  | Filit migotania przedsionków: automatyczne wykrywanie epizodów migotania przedsionków | TAK |  |
|  | Możliwość edycji epizodów | TAK |  |
|  | Licencja oprogramowania umożliwiającą jednoczasową pracę na dwóch stanowiskach (zakładanie/zdejmowanie holterów i opis badania) | TAK |  |
|  | Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika | TAK |  |
|  | Indywidualizacja dostępu i zabezpieczenie otwarcia programu poprzez login i hasło użytkownika | TAK |  |
|  | Łatwa weryfikacja etapu pracy z wynikiem badania, zapewniający co najmniej rozróżnienie wyników opisanych i nie opisanych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | System holterowski kompatybilny z systemem Windows 11 lub nowszym | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń przeprowadzone w miejscu ich instalacji | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. Załączyć kserokopie dokumentów. | TAK |  |
|  | Termin realizacji dostawy urządzeń - nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy | TAK |  |
|  | Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 24 miesięcy | TAK | Podać oferowany okres gwarancji w miesiącach |
|  | Zapewnienie co najmniej 1 przeglądu serwisowego w każdym roku gwarancji | TAK |  |
|  | Zapewnienie autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego | TAK |  |
|  | Zapewnienie bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w okresie gwarancji | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK | Podać oferowany maksymalny czas reakcji serwisu w godzinach |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK |  |

UWAGA!

- Powyższe parametry stanowią parametry odcinające, tzn. niespełnienie któregoś z warunków wymaganych powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z tym Wykonawca może zaproponować wyższe niż minimalne parametry techniczne,

- Dla potwierdzenia wszystkich deklarowanych wartości parametrów oferowanego sprzętu Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowane parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.

- Wypełniając tabelę nr 1 formularza w kolumnie 4:

  - w przypadku potwierdzenia istnienia danego parametru Wykonawca udziela odpowiedzi TAK/NIE,

  - jeśli dany parametr określony jest minimalną lub maksymalną wartością liczbową wykonawca podaje wartości liczbowe danego parametru, które posiada oferowane przez niego urządzenie Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach miary wskazanych w kolumnie 2. Inne jednostki nie będą przeliczane i zostaną uznane jako niespełnienie parametrów, co spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie spełnia minimalne wymogi techniczne określone powyżej. W celu potwierdzenia spełnienia tych wymagań przedkładamy: