# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ZESTAW DIAGNOSTYCZNY

REJESTRATORY RR (ABMP)

ORAZ SYSTEM HOLTEROWSKI DO ANALIZY BADAŃ

Wykonawca: 			     .

Producent:

| Lp. | Parametry techniczne | Odpowiedź wymagana | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| REJESTRATOR RR/ABMP - 6 kompletów |
|  | Nazwa urządzenia / typ / model/wersja | OPISAĆ |  |
|  | Kraj pochodzenia | OPISAĆ |  |
|  | Rok produkcji | OPISAĆ |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2022 | TAK |  |
|  | Urządzenie kompletne, przygotowane do użytkowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów | TAK |  |
|  | Komunikacja z rejestratorem poprzez kabel USB, Bluetooth, IR | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną | TAK |  |
|  | Programowanie co najmniej 4 okresów pomiarowych w tym min 3 dzienne, 1 nocny | TAK PODAĆ ZAKRES |  |
|  | Programowanie częstości pomiarów w zakresie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 lub 30 pomiarów na godzinę | TAK PODAĆ ZAKRES |  |
|  | Zakresy pomiaru: |  |  |
|  | Skurczowe: 60-290 mmHg | TAK PODAĆ ZAKRES |  |
|  | Rozkurczowe: 30-195 mmHg | TAK PODAĆ ZAKRES |  |
|  | Zakres pomiarowy: 0-300 mmHg | TAK PODAĆ ZAKRES |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: min. 30 – 240 u/min | TAK PODAĆ ZAKRES |  |
|  | Dokładność pomiaru: +/- 3 mmHg | TAK PODAĆ ZAKRES |  |
|  | Co najmniej 3 przyciski sterujące, w tym: Przycisk ON/OFF Przycisk dzień/noc Przycisk znacznika zdarzeń dla pacjenta | TAK PODAĆ ZAKRES |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia, tętna, ikon dzień/noc, symbolu baterii przy niskim stanie naładowania baterii/akumulatora | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu | TAK |  |
|  | Automatyczne powtórzenie pomiaru przy wykryciu błędnego pomiaru w czasie do 5 minut | TAK |  |
|  | Indywidualny algorytm napełniania mankietów – pierwszy pomiar typu step-up/step-down, drugi pomiar typu: Auto-Feedback-Logic-AF | TAK |  |
|  | Pamięć: do 300 pomiarów (PWA do 260 pomiarów) | TAK PODAĆ ZAKRES |  |
|  | Pojemność baterii: >300 pomiarów | TAK PODAĆ ZAKRES |  |
|  | Zasilanie: nie więcej niż dwa akumulatorki NiMH lub dwie baterie alkaliczne AA albo dwie baterie AAA | TAK PODAĆ ZAKRES |  |
|  | Wymiary: nie większe niż 130 x 80 x 30 mm | TAK PODAĆ ZAKRES |  |
|  | Waga ze źródłem zasilania nie więcej niż 250 g | TAK PODAĆ ZAKRES |  |
|  | Urządzenie dostarczane z co najmniej trzema mankietami o rozmiarach: S (20-24 cm), M (24-32 cm), L (32-38 cm) | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia w mankiety o rozmiarach XS (14-20 cm) oraz XL (38-55 cm) z tolerancją ± 2 cm w stosunku do podanych wymiarów | TAK |  |
|  | Mankiety wykonane z materiałów nienasiąkliwą, łatwo zmywalną, możliwą do mycia i szybkiej dezynfekcji | TAK |  |
|  | Etui na rejestrator z paskiem na szyję/paskiem biodrowym dla pacjenta wykonane z materiału nienasiąkliwego, z możliwością mycia i szybkiej dezynfekcji | TAK |  |
|  | Urządzenie walidowane przez co najmniej Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ESH) i Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (BSH) | TAK |  |
|  | Urządzenie spełniające normę oraz ISO 81060-2:2013 | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar centralnego ciśnienia tętniczego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę fali tętna (PWA) | TAK |  |
| OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY – SYSTEM HOLTEROWSKI |
|  | Nazwa oprogramowania / typ / model/wersja | OPISAĆ |  |
|  | Kraj pochodzenia | OPISAĆ |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów | TAK |  |
|  | Możliwość przechowywania danych pacjenta: dane osobowe, adres, numer telefonu, wiek, płeć, stosowane leki, historia choroby, kontakty w nagłych przypadkach | TAK |  |
|  | Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich pomiarów z kolorystycznym zaznaczeniem pomiarów wykraczających poza normy oraz z zaznaczeniem pomiarów manualnych | TAK |  |
|  | Informacja o błędnie wykonanym pomiarze | TAK |  |
|  | Możliwość usunięcia pomiarów z analizy | TAK |  |
|  | Możliwość dodania komentarza do każdego pomiaru | TAK |  |
|  | Prezentacja wyników w formie graficznej: 2 typy wykresów | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawienie progów ciśnienia | TAK |  |
|  | Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych: KIGGS, Wühl et, Lurbe et, AHA (Flynn et) | TAK |  |
|  | Prezentacja wyników: SYS, MAP, DIA, Ciśnienie tętna, HR | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznej zmiany początków interwału dziennego i nocnego | TAK |  |
|  | Możliwość dodania własnego opisu do wykonanego badania | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu raportu w formie pliku PDF | TAK |  |
|  | Wyświetlanie średnich wartości godzinnych, średnia wyliczana z: 1, 2, 3, 4, 6 i 8 godzin | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń przeprowadzone w miejscu ich instalacji | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. Załączyć kserokopie dokumentów. | TAK |  |
|  | Termin realizacji dostawy urządzeń - nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy | TAK |  |
|  | Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 24 miesięcy | TAK | Podać oferowany okres gwarancji w miesiącach |
|  | Zapewnienie co najmniej 1 przeglądu serwisowego w każdym roku gwarancji | TAK |  |
|  | Zapewnienie autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego | TAK |  |
|  | Zapewnienie bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w okresie gwarancji | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK | Podać oferowany maksymalny czas reakcji serwisu w godzinach |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK |  |

UWAGA!

- Powyższe parametry stanowią parametry odcinające, tzn. niespełnienie któregoś z warunków wymaganych powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z tym Wykonawca może zaproponować wyższe niż minimalne parametry techniczne,

- Dla potwierdzenia wszystkich deklarowanych wartości parametrów oferowanego sprzętu Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowane parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.

- Wypełniając tabelę nr 1 formularza w kolumnie 4:

  - w przypadku potwierdzenia istnienia danego parametru Wykonawca udziela odpowiedzi TAK/NIE,

  - jeśli dany parametr określony jest minimalną lub maksymalną wartością liczbową wykonawca podaje wartości liczbowe danego parametru, które posiada oferowane przez niego urządzenie Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach miary wskazanych w kolumnie 2. Inne jednostki nie będą przeliczane i zostaną uznane jako niespełnienie parametrów, co spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne 
i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie spełnia minimalne wymogi techniczne określone powyżej. W celu potwierdzenia spełnienia tych wymagań przedkładamy: